1. Předmět měření:   měření imisí ve venkovním prostředí

2. Použité metody:

| Přesný název zkušebního postupu/metody | Identifikace zkušebního postupu/metody | Akreditace | Pracoviště |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanovení oxidů dusíku ( NOx, NO a NO2) metodou chemiluminiscence | SOP 420 ( dle manuálu k přístroji APNA 350E ) | A | P10 |
| Stanovení oxidu siřičitého (SO2) metodou ultrafialové fluorescence | SOP 421 (dle manuálu k přístroji APSA 350E ) | A | P10 |
| Stanovení oxidu uhelnatého ( CO ) metodou absorpce infračerveného záření | SOP 422 (dle manuálu k přístroji APMA 350E ) | A | P10 |
| Stanovení ozonu (O3 ) metodou absorpce ultrafialového záření | SOP 423 (dle manuálu k přístroji APOA 350E ) | A | P10 |
| Stanovení koncentrací benzenu, toluenu a xylenů přenosným plynovým chromatografem s fotoionizačním detektorem | SOP 426.01(dle manuálu k přístroji APPA 350EM ) | A | P10 |
| Stanovení suspendovaných částic TSP a PM10 analyzátorem FAG – absorpce β záření | SOP 428 (dle manuálu k přístroji FAG) | A | P10 |
| Meteorologické parametry – teplota, barometrický tlak, relativní vlhkost vzduchu, rychlost proudění vzduchu, směr proudění vzduchu | ---- | N | P10 |

Vysvětlivky:  A – akreditovaná zkouška

N – neakreditovaná zkouška

Zkoušky provedlo pracoviště P10 – České Budějovice, L.B.Schneidera 32, 370 21 České Budějovice

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy.

3. Použité přístroje

| Přesný název zkušebního postupu/metody | Identifikace zkušebního postupu/metody | Použitý přístroj | Datum externí kalibrace |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanovení oxidů dusíku ( NOx, NO a NO2) metodou chemiluminiscence | SOP 420 | APNA 350 E | 6.4.2016 |
| Stanovení oxidu siřičitého (SO2) metodou ultrafialové fluorescence | SOP 421 | APSA 350 E | 6.4.2016 |
| Stanovení oxidu uhelnatého ( CO ) metodou absorpce infračerveného záření | SOP 422 | APMA 350 E | 6.4.2016 |
| Stanovení ozonu (O3 ) metodou absorpce ultrafialového záření | SOP 423 | APOA 350 E | 6.4.2016 |
| Stanovení koncentrací benzenu, toluenu a xylenů přenosným plynovým chromatografem s fotoionizačním detektorem | SOP 426.01 | APPA 350 EM | 31.5.2016 |
| Stanovení suspendovaných částic TSP a PM10 analyzátorem FAG – absorpce β záření | SOP 428 | FAG FH 62-IN | 15.8.2015 |
| Meteorologická čidla pro měření teploty, barometrického tlaku, relativní vlhkosti vzduchu, rychlosti a směru proudění vzduchu | ---- | Thies | nekalibrováno |

Externí kalibrace byla provedena v Kalibrační laboratoři  ČHMÚ Praha –Libuš.

Zabezpečení kvality naměřených dat:

Analyzátory SO2, O3 a NOx  jsou interně kontrolovány pomocí kalibrátoru  (SO2 - permeační trubice, O3 - ozonová lampa, NOx - kalibrační plyn SIAD).

Interní kontrola správné funkce analyzátoru CO probíhá přímo kalibračním plynem z tlakové lahve  firmy SIAD bez použití kalibrátoru.

Prachoměr je kalibrován pomocí tzv. kalibrační folie, dodávané výrobcem měřící techniky.

4. Charakteristika prostoru měření

Měření imisí bylo provedeno na základě Smlouvy o dílo č.2017000021. Bylo měřeno na 4 vybraných místech ve městě České Budějovice.  Dle Smlouvy o dílo se jedná o první cyklus měření v roce 2017.

Datum měření: Březen 2017

Místo měření: město České Budějovice

Z důvodu stavebních prací, které probíhají na OC IGY bylo měřící místo posunuto k lékárně Medipharma. Změna měřícího místa byla provedena se souhlasem objednavatele.

| Místa měření | Datum měření: | Měřeno: od - do [hodiny] |
| --- | --- | --- |
| Křižovatka ulic Pekárenská a Nádražní | 8.3.2017 | 5.00 – 13.00 |
| Křižovatka ulic Otakarova a Rudolfovská | 9.3.2017 | 5.00 – 13.00 |
| Pražská třída – před lékárnou Medipharma Pražská tř.1230/18 | 14.3.2017 | 5.00 – 13.00 |
| Husova ulice – před Střední zdravotnickou školou (SZŠ) | 15.3.2017 | 5.00 – 13.00 |

Počasí v době měření:

| 8.3.2017 | Polojasno |
| --- | --- |
| 9.3.2017 | Polojasno až zataženo |
| 14.3.2017 | Polojasno |
| 15.3.2017 | Polojasno |

5. Popis činností při měření

Měření imisí bylo provedeno automatickými analyzátory – kontinuálně.

6. Výsledky, nejistota měření

Veškeré imisní  hodnoty  měřených veličin  byly naměřeny za standardních podmínek  tj.

teploty 20°C a barometrického tlaku 101,325 kPa.

Výsledky naměřených koncentrací jednotlivých škodlivin jsou udávány v   [ug/m3] .

Výsledky měření, a jejich zpracování jsou uvedeny v  tabulkách a grafech na následujících stranách.

Nejistoty měření:

| Přesný název zkušebního postupu/metody | Identifikace zkušebního postupu/metody | Nejistota |
| --- | --- | --- |
| Stanovení oxidů dusíku ( NOx, NO a NO2) metodou chemiluminiscence | SOP 420 | ±5 % |
| Stanovení oxidu siřičitého (SO2) metodou ultrafialové fluorescence | SOP 421 | ±5 % |
| Stanovení oxidu uhelnatého ( CO ) metodou absorpce infračerveného záření | SOP 422 | ±5 % |
| Stanovení ozonu (O3 ) metodou absorpce ultrafialového záření | SOP 423 | ±5 % |
| Stanovení koncentrací benzenu, toluenu a xylenů přenosným plynovým chromatografem s fotoionizačním detektorem | SOP 426.01 | ±5 % |
| Stanovení suspendovaných částic TSP a PM10 analyzátorem FAG – absorpce β záření | SOP 428 | ±10% |

Nejistoty byly vypočteny dle Manuálu k přístrojům a dále dle  Kvalimetrie 6, Kvalimetrie 11 a Ochrana ovzduší 6/2000.

7. Legislativa, limity

Limitní hodnoty:

Limitní hodnoty jsou uvedeny v   Příloze č.1 k zákonu č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

### Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí

| Název škodliviny | Interval průměrování | Hodnota imisního limitu |
| --- | --- | --- |
| Oxid siřičitý SO2 | 1 hodina ** | 350 ug/m3 |
|  | 24 hodin ** | 125 ug/m3 |
| Suspendované částice - PM 10 | 1 hodina ** | není stanoveno |
|  | 24 hodin ** | 50 ug/m3 |
| Oxid uhelnatý CO | 8 hod. klouzavý průměr* vypočtený z hodinových koncentrací | 10 000 ug/m3 |
| Oxid dusičitý NO2 | 1 hodina** | 200 ug/m3 |
|  | 24 hodin** | není stanoveno |

### Imisní limity pro troposférický ozon

| Název škodliviny | Účel vyhlášení | Interval průměrování | Hodnota imisního limitu |
| --- | --- | --- | --- |
| Ozon O3 | ochrana zdraví lidí | Maximální denní 8 hod. klouzavý průměr* vypočtený z hodinových koncentrací | 120 ug/m3 |

*   Osmihodinové klouzavé průměry se počítají z hodinových koncentrací a přepočítávají se každou hodinu.

Osmihodinový klouzavý průměr je připsán dni, ve kterém končí.

**  aritmetický průměr

Rozdělovník:   zákazník – protokol, CD, protokol v pdf

1 x OFP

Vyhodnocení naměřených dat je provedeno v  Hodnocení Protokolu č.29473/2017- není součástí akreditace

# Hodnocení protokolu č.29473/2017

Hodnocení výsledků není předmětem akreditace

| Oxid siřičitý SO2 : | Pro tuto škodlivinu je dle Přílohy č.1 k zákonu č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší za účelem ochrany lidí stanoven hodinový imisní limit 350 ug/m3. Tato hodnota nebyla v průběhu měření překročena na žádném stanovišti. Průměrné 60-ti minutové koncentrace oxidu siřičitého SO2 se pohybovaly na všech stanovištích do 20 ug/m3. |
| --- | --- |
| Suma oxidů dusíku NOx: | Suma oxidů dusíku NOx představuje součet koncentrací oxidu dusnatého NO a oxidu dusičitého NO2 v jednotkách ppm. Pro sumu oxidů dusíku NOx není dle Přílohy č.1 k zákonu č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší za účelem ochrany lidí stanoven imisní limit, nicméně sumu NOx lze porovnat s limitem pro NO2 tj. oxid dusičitý, který je 200 ug/m3. Naměřené koncentrace sumy oxidů dusíku podávají informaci o vlivu dopravy na znečištění ovzduší v dané lokalitě. Na stanovišti Křižovatka ulic Pekárenská a Nádražní byly zjištěny průměrné 60-ti minutové koncentrace sumy oxidů dusíku od 62,0 ug/m3 do cca 323,1 ug/m3. Na stanovišti Křižovatka ulic Otakarova a Rudolfovská byly zaznamenány průměrné 60-ti minutové koncentrace sumy oxidů dusíku od 40,7 ug/m3 do cca 167,2 ug/m3. Na stanovišti Pražská třída před lékárnou Medipharma byly zaznamenány průměrné 60-ti minutové koncentrace sumy oxidů dusíku od 61,8 ug/m3 do 366,0 ug/m3. Na stanovišti Husova ulice před SZŠ byly zaznamenány průměrné 60-ti minutové koncentrace a to od 64,8 ug/m3 do 483,9 ug/m3. |
| Oxid dusnatý NO : | Dle Přílohy č.1 k zákonu č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší za účelem ochrany lidí pro oxid dusnatý NO není stanoven imisní limit. Koncentrace oxidu dusnatého poskytují informace o znečištění ovzduší přímo z dopravy. Čím vyšší koncentrace oxidu dusnatého, tím je podíl přímého znečištění z dopravy vyšší. Na stanovišti Křižovatka ulic Pekárenská a Nádražní průměrné koncentrace NO převyšují koncentrace NO2 a tudíž měřené hodnoty znečištění ovzduší oxidy dusíku pocházejí převážně z dopravy. Na stanovišti Křižovatka ulic Otakarova a Rudolfovská průměrné koncentrace NO2 převyšují koncentrace NO a tudíž měřené hodnoty znečištění ovzduší oxidy dusíku pocházejí jak z dopravy tak i ze vzdálenějších míst. Na stanovišti Pražská třída před lékárnou Medipharma průměrné koncentrace NO převyšují koncentrace NO2 a tudíž lze předpokládat, že měřené hodnoty znečištění ovzduší oxidy dusíku pochází převážně z dopravy v místě měření. Na stanovišti Husova ulice před SZŠ průměrná koncentrace NO převyšuje průměrnou koncentraci NO2 a tudíž lze předpokládat, že měřené hodnoty znečištění ovzduší oxidy dusíku pocházejí jak z dopravy v blízkosti místa měření tak i ze vzdálenějších míst zatížených dopravou. Grafy na straně 18 zobrazují procentuální zastoupení oxidu dusnatého a oxidu dusičitého ve směsi NOx. |
| Oxid dusičitý NO2 : | Příloha č.1 k zákonu č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší za účelem ochrany lidí stanovuje imisní limit NO2 tj. oxid dusičitý 200 ug/m3. Naměřené koncentrace NO2 podávají informaci o znečištění ovzduší oxidem dusičitým v dané lokalitě nejen přímo z dopravy, ale i poskytují informace o případném transportu oxidu dusičitého ze vzdálenějších komunikací. Limitní hodnota daná platnou legislativou po celou dobu měření nebyla překročena na žádném stanovišti. |
| Oxid uhelnatý CO: | Pro tuto škodlivinu je Přílohou č.1 k zákonu č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší za účelem ochrany lidí stanoven tzv. klouzavý osmihodinový průměr 10 000 ug/m3. Tato hodnota se počítá z průměrných hodinových koncentrací. Osmihodinový klouzavý průměr nebyl počítán vzhledem k délce měření na stanovišti. Nejvyšší 60-ti minutová průměrná koncentrace byla naměřena na stanovišti Pražská třída před lékárnou Medipharma a to 965,7 ug/m3 . |
| Suspendované částice PM 10: | Byla měřena frakce suspendovaných částic „PM 10“ tj. částice prachu do velikosti 10 um. Pro tuto frakci prachu je Přílohou č.1 k zákonu č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší za účelem ochrany zdraví lidí stanoven průměrný 24 hodinový imisní limit 50 ug/m3. Měření na stanovištích trvalo pouze 8 hodin a proto je možné naměřené hodnoty srovnat s 24 hodinovým limitem pouze orientačně. Průměr, který je v tabulkách uveden je průměrem za dobu měření tj od 5.00 hodin do 13.00 hodin. Nejvyšší 60-ti minutová průměrná koncentrace byla naměřena na stanovišti Křižovatka ulic Otakarova a Rudolfovská 69,6 ug/m3 . Na stanovi |
| Ozon O3: | Pro tuto škodlivinu je Přílohou č.1 k zákonu č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší za účelem ochrany lidí stanoven osmihodinový cílový imisní limit 120 ug/m3. Tato hodnota se počítá jako osmihodinový klouzavý průměr z průměrných hodinových koncentrací. Výskyt zvýšených koncentrací přízemního ozonu je přímo úměrně závislý na intenzitě slunečního záření a znečištění ovzduší z dopravy. Ozon je látka, která zahajuje oxidační reakce v přízemní vrstvě atmosféry a zapříčiňuje spolu s dalšími noxy vznik fotochemického smogu. Osmihodinový klouzavý průměr nebyl počítán vzhledem k délce měření na stanovišti. Naměřené 60-ti minutové koncentrace ozonu se pohybovaly do cca 59 ug /m3. |
| Těkavé organické látky ( VOC) Benzen, Toluen, Xylen: | Jedná se o těkavé organické látky – VOC. Současně platná legislativa stanovuje imisní limit pro Benzen a to jako roční průměrnou koncentraci 5 ug/m3. Pro ostatní látky ( toluen, xylen ) nejsou imisní limity stanoveny. Vzhledem k potvrzeným karcinogenním účinkům benzenu je možné pouze pro porovnání použít srovnání s imisním limitem pro časový interval 1 rok a ten byl stanoven 5 ug/m3. Naměřené 30-ti minutové koncentrace benzenu se pohybovaly na všech stanovištích do 1,7 ug/m3 . |
| Meteodata |  |
| Relativní vlhkost vzduchu | Na všech stanovištích relativní vlhkost vzduchu od rána postupně klesala. |
| Barometrický tlak | Barometrický tlak při měření imisí v jednotlivých dnech se nijak výrazně neměnil. |
| Teplota vzduchu | Teplota vzduchu byla měřena v obvyklých hodnotách pro toto období. |
| Rychlost proudění vzduchu | V průběhu měření na všech stanovištích se rychlost proudění vzduchu převážně pohybovala do 0,5 m/s. |

v Českých Budějovicích , 27.3.2017		                                    RNDr.Ivana Suchomelová

Oddělení faktorů prostředí

Podpis

Protokol o měření čistoty ovzduší mobilní měřící jednotkou

v Českých Budějovicích

Březen 2017 – 1. cyklus měření imisí v roce 2017

OBSAH:

strana

| Titulní strana | 1 |
| --- | --- |
| Místa měření, Metody | 2 |
| Výsledky měření |  |

| 30-ti minutové koncentrace imisí - tabulky |  |
| --- | --- |
| Křižovatka ulic Pekárenská a Nádražní | 5 |
| Křižovatka ulic Otakarova a Na Sadech | 6 |
| Pražská třída - IGY | 7 |
| Husova ulice - SZŠ | 8 |
| 30-ti minutové koncentrace imise - grafy | 9 |
| 30-ti minutové hodnoty meteodat - grafy | 14 |
| 60-ti minutové průměrné koncentrace imisí a meteodat - tabulky | 16 |
| Poměr NO a NO2 | 18 |

| Závěr | 19 |
| --- | --- |
| Příloha č.1 | 20 |

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Pracoviště – České Budějovice

Oddělení faktorů prostředí

L. B.  Schneidera 32

370 21 České Budějovice

Telefon   387 712 911

e-mail: zucb@zuusti.cz

Protokol o měření čistoty ovzduší mobilní měřící jednotkou pro měření imisí

###### České Budějovice

Březen 2017

1. cyklus měření imisí v roce 2017

###### Křižovatka ulic Pekárenská a Nádražní

###### Křižovatka ulic Rudolfovská  a Otakarova

###### Pražská třída – před lékárnou Medipharma

Husova ulice – před Střední zdravotnickou školou ( SZŠ )

Příloha č.1 Protokolu č.29473/2017

Poloha měřícího vozu na stanovišti Pražská tř. před lékárnou Medipharma

# Text boxes

Poloha měřícího vozu

Konec výsledkové části Protokolu

Zdroj: Seznam.cz